Data	2012-08-17

Informacja dot. dobrowolnego

wycofania z rynku produktu Surecan®

Szanowny Kliencie,

Wytwórca wyrobów kaniule B. Braun Surecan® B.Braun Medical France poinformował o dobrowolnym wycofaniu 4 serii wyrobów o następujących numerach katalogowych:

| Reference | Designation | Batch nr |
| --- | --- | --- |
| 4439821 | ANGLED SURECAN G22X20MM | 2F23258663 |
| 4439929 | ANGLED SURECAN G20X15MM | 2F23258668 |
| 4439945 | ANGLED SURECAN G20X25MM | 2F23258660 |
| 4439830 | ANGLED SURECAN G22X25MM | 2F2425A681 |

UWAGA: Wycofanie dotyczy tylko w/w 4 serii wyrobów. Żadne inne wyroby nie zostały naruszone.

Działania zostały zainicjowane na skutek potencjalnego prawdopodobieństwa iż opakowania w/w produktów wyprodukowanych w czerwcu 2012 mogą posiadać wadę opakowania. Wada zgrzewów pojedynczego opakowania może prowadzić do nieszczelności opakowania, tym samym nie gwarantując sterylności. Dla pacjenta wzrasta ryzyko infekcji. Obecnie nie uważamy za konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań dla pacjentów, którzy juz otrzymali leczenie tym systemem.

Wewnętrzne dochodzenie wykazało odchylania temperatur zgrzewarki w urządzeniu pakującym. Działania naprawcze zostały już wdrożone, aby rozwiązać ten problem.

Jeśli Państwo są w posiadaniu produktów listy z w/w numerami serii, prosimy o wycofanie ich z zapasu oraz odesłanie na poniższy adres wraz z formularzem potwierdzającym wycofanie:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Dział Zarządzania Jakością

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z:

Joanna Bogodo							Przemysław Tratwal
Przedstawiciel Handlowy					Specjalista ds. techniki
Product Manager Access Ports					Działa Zarządzania Jakością
Dział Chirurgii i Materiałów Szewnych B.Braun 			
tel. +48 606-380-094						tel. +48 61 44 20 136
fax:+48 42-233-62-84						fax: +48 61 44 37 500

Dziękujemy za Państwa pomoc i przepraszamy za wszelkie niedogodności. Pragniemy Państwa zapewnić, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania w celu wyeliminowania tego problemu w przyszłości

Z poważaniem

Proszę o uzupełnienie tego formularza, nawet jeśli nie posiadają Państwo żadnego z niżej wymienionych wyrobów i odesłanie go faxem na numer Fax +48 61 44 37 500

Potwierdzenie wycofania wyrobów

Product Recall

Angled Surecan - 4 nr serii

| Nr materiału | Oznaczenie | nr serii |
| --- | --- | --- |
| 4439821 | ANGLED SURECAN G22X20MM | 2F23258663 |
| 4439929 | ANGLED SURECAN G20X15MM | 2F23258668 |
| 4439945 | ANGLED SURECAN G20X25MM | 2F23258660 |
| 4439830 | ANGLED SURECAN G22X25MM | 2F2425A681 |

UWAGA: Wycofanie dotyczy tylko w/w 4 serii wyrobów. Żadne inne wyroby nie zostały naruszone.

- Potwierdzamy otrzymanie informacji o wycofaniu wyrobów  B.Braun Medical  France.

- Proszę o zaznaczenie :

Nie posiadamy żadnych wyrobów objętych akcja wycofania

Zwrócimy następujące wyroby:

| Numer serii | Ilość |
| --- | --- |
| 2F23258663 |  |
| 2F23258668 |  |
| 2F23258660 |  |
| 2F2425A681 |  |

Szpital:    _____________________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nazwisko osoby do kontaktu:______________________________________________________

Numer telefonu do kontaktu:_______________________________________________________

Adres e-mail do kontaktu: _________________________________________________________

Podpis ________________________	Data ____________________________